# ns-TTR 다중 void 검출 시뮬레이션 결과 보고

ns-TTR Simulator 다중 void 스터디 (studies/multi_void.py, 결과 results/multi_void)

케이스 34개 · 생성 2026-10-07 15:27

# 1. 목적과 질문

70 μm 깊이의 반폭 10 μm, 두께 10 μm 공기 void 하나는 기존 검출 기준에 못 미친다. 이 스터디는 그런 void 가 여럿 존재할 때 무엇이 달라지는지를 묻는다.

질문 1. 단독으로는 검출되지 않는 void 가 여러 개 흩어져 있으면 검출 가능한가? 신호는 단독 신호의 합인가, 어디에 추가 void 가 있어야 합이 커지는가?

질문 2. 전체 void 부피가 검출을 좌우하는가? 아니면 단면적 또는 다른 양인가?

# 2. 물리적 전제와 예상

모델은 구리 로드(반지름 40 μm, 길이 500 μm)가 실리카에 묻힌 축대칭 구조의 선형 열확산이며, void 는 공기 (k = 0.026 W/m·K)로 채워진 회전타원체다. 축을 벗어난 void 는 (r, θ, z) 3차원으로 푼다. 실험 전에 세운 전제는 다음과 같다.

깊이가 로드 반지름보다 깊으면 열흐름은 거의 1차원이다. void 의 효과는 단면을 막는 것이므로 신호는 막힌 단면적 비율과 깊이 함수의 곱으로 정해질 것이다.

공기 void 는 두께와 무관한 완전 차단체다(1 μm 공기층의 열저항이 구리 15 mm 와 같다). 따라서 부피가 아니라 투영 면적이 효과를 정할 것이다.

약한 섭동이므로 void 여러 개의 신호는 근사적으로 단독 신호의 합이다. 다만 다른 void 의 열그림자 안에 있는 void 는 거의 기여하지 못할 것이다.

깊은 void 의 응답은 t ≈ d²/D 이후에 도달하므로 가장 깊은 void(210 μm, d²/D = 380 μs)를 보려면 관측창을 1 ms 로 늘려야 하고, 펄스폭은 70 μm 프리셋 값(27.6 μs)을 그대로 둔다.

보고서 끝의 '예상과의 비교' 표에서 이 전제들을 결과와 대조한다.

# 3. 방법

## 3.1 공통 조건

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| void 크기 (E 제외) | 반폭 10 μm, 두께 10 μm, 회전타원체, 공기 k = 0.026 W/m·K |
| 기준 void | 윗면 깊이 70 μm, 축 위 |
| 펄스 | 사각, τp = 27.6 μs (40~100 μm 프리셋: τp = 2 d²/D, d = 40 μm), 에너지 GUI 기본값(표면 피크 ≈ 0.13 K) |
| 빔 | 펌프 가우시안 w = 10 μm, 프로브 5 μm, 축 위 |
| 관측창 | 1000 μs (전 케이스 동일, 같은 시간축) |
| 후면 | 산화막 5 nm + 열패드 200 μm + 히트싱크(실온) |
| 격자·시간 | 표면층 Δz = 5.7 μm, void 주변은 void 치수의 1/8, Δt = τp/200 → 펄스 후 스텝당 +5 % |
| 3D 솔버 | 미지수 6만 이하 직접 LU, 그 이상 격자 구조 전처리(섹터·고리 정확해 + θ Fourier 거친 보정) CG, 잔차 1e-11 |

## 3.2 검출 기준

기존 검출한계 스터디와 같은 기준이다. 펄스 에너지를 baseline 피크 상승이 10 K 가 되도록 스케일한 뒤(선형 모델), (i) |ΔR/R| 의 void-baseline 차이 ≥ 3σ = 3e-06 (σ = 1e-06), (ii) 신호 피크 시각의 상대 대비 |ΔT/ΔT_baseline| ≥ 2 %. 두 조건을 모두 만족해야 '검출 가능'이다. 표의 '여유'는 각 기준 대비 배수다. 상대 대비는 피크 시각 값과 창 전체의 최대값을 함께 적었다. '단면 합(투영)'은 모든 void 의 최대 단면적을 로드 단면적으로 나눈 합이며, 깊이가 다른 void 는 서로 가리지 않는다는 뜻이 아니라 크기의 척도로만 적었다.

## 3.3 케이스 구성

| 계열 | 목적 | 케이스 |
| --- | --- | --- |
| A | 단독 void 의 깊이 함수, B 의 중첩 검증 재료 | 70 μm(축), 70 μm(r = 25), 90~210 μm 15 μm 간격(r = 25): 11개 |
| B | 깊이 방향 누적 (질문 1) | 70 μm + 깊은 void N개 (90 + 15k μm, r = 25 μm, θ = 40k°), N = 1, 3, 6, 9 |
| C | 그림자 효과 | 70 μm + 바로 아래 적층 3개 (90/105/120 μm, 축 위). B_N3 과 비교 |
| D | 같은 깊이 가로 분산 (단면 차단율) | 70 μm 에 축 + 고리(r = 25) 1, 2, 5개 → 2, 3, 6개 (차단 12, 19, 37 %) |
| E | 부피 대 면적 (질문 2) | 70 μm 단독: 같은 부피 (14.1, 5), (10, 10), (7.1, 20); 같은 면적 (10, 2), (10, 5), (10, 10), (10, 20) [반폭, 두께 μm] |
| F | 무작위 배치 | 10개를 윗면 깊이 70 μm 이상에 균일 무작위 (시드 1~5). 참고 F0: 로드 전체 (GUI 랜덤 모드) |

B 의 깊은 void 는 70 μm void 의 투영 그림자 밖(r = 25 μm)에 두었고, N 이 작은 집합은 큰 집합의 부분집합이다. 고리 위 이웃 void 끼리는 투영이 약간 겹친다(중심 거리 17 μm, 반폭 10 μm).

# 4. 결과

## 4.1 계열 A: 단독 void 의 깊이 함수

그림 A. 단독 void 신호 ΔT(t)(왼쪽, 같은 축), 피크 크기·시각(가운데), 10 K 스케일 |ΔR/R| 과 상대 대비(오른쪽).

| 케이스 | void 수 | 단면 합(투영) | ΔT 피크 | 시각 [μs] | 피크 대비 | 대비 최대 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 잡음 여유 | 대비 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_d070_axis | 1 | 6 % | 0.0958 mK | 47 | 0.56 % | 0.63 % | 1.11e-06 | ×0.37 | ×0.28 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d070_r25 | 1 | 6 % | 0.101 mK | 48 | 0.59 % | 0.67 % | 1.16e-06 | ×0.39 | ×0.30 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d090_r25 | 1 | 6 % | 0.0612 mK | 67 | 0.47 % | 0.52 % | 7.07e-07 | ×0.24 | ×0.23 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d105_r25 | 1 | 6 % | 0.0443 mK | 84 | 0.40 % | 0.45 % | 5.12e-07 | ×0.17 | ×0.20 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d120_r25 | 1 | 6 % | 0.0331 mK | 103 | 0.34 % | 0.39 % | 3.83e-07 | ×0.13 | ×0.17 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d135_r25 | 1 | 6 % | 0.0255 mK | 122 | 0.30 % | 0.34 % | 2.95e-07 | ×0.10 | ×0.15 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d150_r25 | 1 | 6 % | 0.02 mK | 147 | 0.27 % | 0.31 % | 2.32e-07 | ×0.08 | ×0.13 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d165_r25 | 1 | 6 % | 0.016 mK | 175 | 0.24 % | 0.28 % | 1.85e-07 | ×0.06 | ×0.12 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d180_r25 | 1 | 6 % | 0.013 mK | 206 | 0.22 % | 0.25 % | 1.51e-07 | ×0.05 | ×0.11 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d195_r25 | 1 | 6 % | 0.0107 mK | 236 | 0.20 % | 0.23 % | 1.24e-07 | ×0.04 | ×0.10 | 불가 (잡음+비율) |
| A_d210_r25 | 1 | 6 % | 0.00894 mK | 267 | 0.18 % | 0.21 % | 1.03e-07 | ×0.03 | ×0.09 | 불가 (잡음+비율) |

70 μm 단독(축 위)의 피크는 0.0958 mK, 피크 시각 47 μs, 상대 대비 0.56 %, 10 K 스케일 |ΔR/R| = 1.11e-06 로 잡음 기준의 ×0.37, 대비 기준의 ×0.28 이다. 사용자가 GUI 에서 확인한 '검출 기준 미달'과 같다.

r = 25 μm 의 단독 void 는 70 μm 에서 0.101 mK, 210 μm 에서 0.00894 mK 로 깊이에 따라 11.3배 줄고, 피크 시각은 48 → 267 μs 로 늦어진다. 개별 깊은 void 의 기여가 어느 정도인지가 B 의 합을 해석하는 눈금이 된다.

## 4.2 계열 B: 70 μm void 아래에 깊은 void 를 더할 때 (질문 1)

그림 B. 계산된 신호(실선)와 단독 신호의 산술합(점선), 피크 크기와 검출 지표 대 추가 개수 N.

| 케이스 | void 수 | 단면 합(투영) | ΔT 피크 | 시각 [μs] | 피크 대비 | 대비 최대 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 잡음 여유 | 대비 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_d070_axis | 1 | 6 % | 0.0958 mK | 47 | 0.56 % | 0.63 % | 1.11e-06 | ×0.37 | ×0.28 | 불가 (잡음+비율) |
| B_N1 | 2 | 12 % | 0.15 mK | 55 | 0.99 % | 1.12 % | 1.74e-06 | ×0.58 | ×0.49 | 불가 (잡음+비율) |
| B_N3 | 4 | 25 % | 0.208 mK | 65 | 1.56 % | 1.84 % | 2.41e-06 | ×0.80 | ×0.78 | 불가 (잡음+비율) |
| B_N6 | 7 | 44 % | 0.238 mK | 78 | 2.03 % | 2.51 % | 2.75e-06 | ×0.92 | ×1.02 | 불가 (잡음) |
| B_N9 | 10 | 62 % | 0.246 mK | 87 | 2.28 % | 2.92 % | 2.84e-06 | ×0.95 | ×1.14 | 불가 (잡음) |

깊은 void 9개를 더하면 피크가 70 μm 단독의 2.57배가 된다. 단독 신호의 산술합은 피크 0.25 mK 로 계산값 0.246 mK 과 102 % 수준이므로, 중첩 가정은 잘 맞는다. N = 9 에서 10 K 스케일 |ΔR/R| 은 잡음 기준의 ×0.95, 상대 대비는 기준의 ×1.14 → 불가 (잡음).

## 4.3 계열 C: 그림자 효과

그림 C. 옆으로 흩어진 3개(B_N3)와 바로 아래 적층 3개(C_stack3)의 ΔT(t) 와 상대 대비.

| 케이스 | void 수 | 단면 합(투영) | ΔT 피크 | 시각 [μs] | 피크 대비 | 대비 최대 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 잡음 여유 | 대비 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_d070_axis | 1 | 6 % | 0.0958 mK | 47 | 0.56 % | 0.63 % | 1.11e-06 | ×0.37 | ×0.28 | 불가 (잡음+비율) |
| B_N3 | 4 | 25 % | 0.208 mK | 65 | 1.56 % | 1.84 % | 2.41e-06 | ×0.80 | ×0.78 | 불가 (잡음+비율) |
| C_stack3 | 4 | 25 % | 0.185 mK | 63 | 1.35 % | 1.59 % | 2.14e-06 | ×0.71 | ×0.68 | 불가 (잡음+비율) |

적층 3개는 70 μm 단독의 1.93배다. 옆으로 흩어진 3개(B_N3)는 2.17배이므로 적층은 분산 배치의 89 % 다. 적층이 단독보다 뚜렷이 큰 것은 '그림자 속 void 는 기여하지 않는다'는 전제와 다르다. 축 위에 쌓인 void 열은 하나의 긴(두꺼운) 장애물처럼 작용하여, 계열 E 에서 본 두께 효과와 같은 이유로 신호를 키운다.

## 4.4 계열 D: 같은 깊이에서 옆으로 늘릴 때

그림 D. 70 μm 에 void 1, 2, 3, 6개: ΔT(t), 피크 대 막힌 단면적 비율(깊이 방향 추가 B 와 비교), 검출 지표.

| 케이스 | void 수 | 단면 합(투영) | ΔT 피크 | 시각 [μs] | 피크 대비 | 대비 최대 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 잡음 여유 | 대비 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_d070_axis | 1 | 6 % | 0.0958 mK | 47 | 0.56 % | 0.63 % | 1.11e-06 | ×0.37 | ×0.28 | 불가 (잡음+비율) |
| D_N2 | 2 | 12 % | 0.202 mK | 48 | 1.19 % | 1.34 % | 2.33e-06 | ×0.78 | ×0.60 | 불가 (잡음+비율) |
| D_N3 | 3 | 19 % | 0.31 mK | 49 | 1.86 % | 2.07 % | 3.59e-06 | ×1.20 | ×0.93 | 불가 (비율) |
| D_N6 | 6 | 38 % | 0.66 mK | 49 | 3.97 % | 4.48 % | 7.64e-06 | ×2.55 | ×1.98 | 검출 가능 |

같은 깊이에 6개(단면 38 % 차단)를 두면 피크가 단독의 6.89배가 되고 판정은 '검출 가능' 이다 (잡음 여유 ×2.55, 대비 여유 ×1.98). 단독 신호의 합(축 위 1개 + r = 25 μm 1개 × 5)은 0.599 mK 로 계산값 0.66 mK 의 91 % 이므로, 같은 깊이에 나란히 놓인 void 는 개수 비례보다 조금 더 기여한다 (이웃한 void 가 함께 단면을 좁혀 우회로가 줄어드는 상호작용). 3개(차단 19 %)는 3.24배로 잡음 여유 ×1.20, 대비 여유 ×0.93 → '불가 (비율)'.

## 4.5 계열 E: 부피인가 면적인가 (질문 2)

그림 E. 70 μm 단독 void 의 형상 변화: ΔT(t), 피크 대 부피·면적, 피크 대 절연 회전타원체의 쌍극자 분극률 V/(1 - L_z).

| 반폭 / 두께 [μm] | 부피 [μm³] | 단면적 [μm²] | L_z | V/(1-L_z) [μm³] | ΔT 피크 | 피크 대비 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 / 20 | 2,112 | 158 | 0.247 | 2,806 | 0.0625 mK | 0.38 % | 7.20e-07 | 불가 (잡음+비율) |
| 10 / 2 | 419 | 314 | 0.861 | 3,009 | 0.0593 mK | 0.33 % | 6.85e-07 | 불가 (잡음+비율) |
| 10 / 5 | 1,047 | 314 | 0.704 | 3,534 | 0.0737 mK | 0.42 % | 8.51e-07 | 불가 (잡음+비율) |
| 10 / 10 | 2,094 | 314 | 0.527 | 4,430 | 0.0958 mK | 0.56 % | 1.11e-06 | 불가 (잡음+비율) |
| 10 / 20 | 4,189 | 314 | 0.333 | 6,283 | 0.133 mK | 0.82 % | 1.54e-06 | 불가 (잡음+비율) |
| 14.1 / 5 | 2,082 | 625 | 0.773 | 9,189 | 0.183 mK | 1.05 % | 2.12e-06 | 불가 (잡음+비율) |

같은 면적(반폭 10 μm)에서 두께를 2 → 20 μm 로 늘리면 피크가 2.25배 커진다. 두께가 무관하리라는 전제는 틀렸다. 같은 부피에서는 반폭 7.1 μm(두께 20)가 반폭 14.1 μm(두께 5)의 0.34배이므로 부피도 지표가 아니다. 여섯 형상의 피크를 균일 온도구배 속 절연 회전타원체의 쌍극자 세기 V/(1 - L_z) 에 대해 그리면 한 직선에 모인다 (로그 기울기 0.97, 산포 4 %). 즉 멀리서 본 void 의 효과는 부피도 면적도 아닌 열 쌍극자 분극률로 정해지며, 얇은 원판은 부피가 0 에 가까워도 8a³/3 의 분극률을 가지고, 같은 반폭에서 두께가 늘면 (1 - L_z) 가 커져 분극률이 구(2πa³)까지 2.4배 늘어난다.

## 4.6 계열 F: 무작위 배치

그림 F. 무작위 10개 배치 5종의 ΔT(t)(B_N9 와 비교)와 피크 대 가장 얕은 void 깊이(단독 void 깊이 곡선과 비교).

| 케이스 | void 수 | 단면 합(투영) | ΔT 피크 | 시각 [μs] | 피크 대비 | 대비 최대 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 잡음 여유 | 대비 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F_seed1 | 10 | 62 % | 0.0453 mK | 267 | 0.91 % | 1.25 % | 5.24e-07 | ×0.17 | ×0.45 | 불가 (잡음+비율) |
| F_seed2 | 10 | 62 % | 0.0728 mK | 140 | 0.94 % | 1.32 % | 8.42e-07 | ×0.28 | ×0.47 | 불가 (잡음+비율) |
| F_seed3 | 10 | 62 % | 0.0975 mK | 49 | 0.59 % | 1.18 % | 1.13e-06 | ×0.38 | ×0.29 | 불가 (잡음+비율) |
| F_seed4 | 10 | 62 % | 0.0518 mK | 161 | 0.73 % | 1.08 % | 5.99e-07 | ×0.20 | ×0.37 | 불가 (잡음+비율) |
| F_seed5 | 10 | 62 % | 0.201 mK | 67 | 1.54 % | 1.92 % | 2.33e-06 | ×0.78 | ×0.77 | 불가 (잡음+비율) |

윗면 깊이 70 μm 이상으로 제한한 무작위 배치 5종 중 검출 가능은 0종이다. 가장 얕은 void 의 깊이가 71~131 μm 로 흩어져 있고, 피크는 대체로 그 깊이로 정해지며 나머지 9개는 그 위에 더해진다. 같은 10개라도 어디에 있느냐에 따라 피크가 수 배 차이 난다.

참고로 GUI 랜덤 모드와 같이 로드 전체(깊이 0~500 μm)에 뿌린 배치는 다음과 같다. 시드 3 은 void 하나가 표면을 뚫고 나와(윗면 깊이 0.7 μm) 펌프 흡수 자체가 줄어든 경우라 t = 0 부터 큰 음의 신호가 나오는데, 이는 내부 void 가 아니라 표면 구멍의 신호이므로 이 스터디의 질문과는 다른 경우다.

| 케이스 | void 수 | 단면 합(투영) | ΔT 피크 | 시각 [μs] | 피크 대비 | 대비 최대 | ¦ΔR/R¦ (10 K) | 잡음 여유 | 대비 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0_seed1 | 10 | 62 % | 0.102 mK | 52 | 0.64 % | 1.36 % | 1.18e-06 | ×0.39 | ×0.32 | 불가 (잡음+비율) |
| F0_seed2 | 10 | 62 % | 0.25 mK | 42 | 1.29 % | 1.52 % | 2.89e-06 | ×0.96 | ×0.64 | 불가 (잡음+비율) |
| F0_seed3 | 10 | 62 % | 0.974 mK | 27 | 0.76 % | 1.96 % | 1.14e-05 | ×3.79 | ×0.38 | 불가 (비율) |
| F0_seed4 | 10 | 62 % | 0.145 mK | 54 | 0.94 % | 1.17 % | 1.68e-06 | ×0.56 | ×0.47 | 불가 (잡음+비율) |
| F0_seed5 | 10 | 62 % | 1.5 mK | 28 | 3.19 % | 4.51 % | 1.74e-05 | ×5.81 | ×1.60 | 검출 가능 |

# 5. 예상과의 비교

| 실험 전 예상 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| B: 깊은 void 9개를 더해도 단독의 1.5~2배 안팎 | 2.57배 | 다름 |
| C: 적층은 가로 분산 3개보다 눈에 띄게 작다 | 적층/분산 = 89 % | 다름 |
| D: 같은 깊이에서는 개수(차단율)에 거의 비례, 3개 이상이면 기준 통과 | 6개에서 6.89배, 판정 검출 가능, 3개 판정 불가 (비율) | 부분적으로 맞음 |
| E: 같은 면적이면 두께 차이는 신호에 거의 없음 | 두께 2 → 20 μm 에서 피크 2배 이상 증가 | 틀림 (쌍극자 분극률이 지표) |
| E: 같은 부피에서는 반폭이 넓은 쪽이 훨씬 큼 | 넓은 쪽이 큼 | 맞음 |

# 6. 결론

질문 1: 단독으로 검출되지 않는 70 μm void 아래에 같은 크기의 void 를 9개 더하면 피크는 2.57배가 되고 신호는 단독 신호의 합과 같다(중첩). 상대 대비는 기준을 넘지만(×1.14) 10 K 스케일 |ΔR/R| 이 잡음 기준의 ×0.95 로 판정은 '불가 (잡음)' 이다. 깊은 void 의 기여는 깊이에 따라 급격히 줄어(90 → 210 μm 에서 1/7) 개수를 늘려도 합이 포화한다. 6개에서 9개로 늘렸을 때의 증가는 3 % 뿐이다.

질문 1 (가로 분산): 같은 깊이 70 μm 에 6개(단면 38 % 차단)를 두면 피크 6.89배, 판정 '검출 가능'. 여러 개의 작은 void 가 검출되는 현실적인 경로는 같은 깊이에 가로로 퍼져 단면을 많이 막는 경우다.

질문 2: 검출을 좌우하는 것은 부피도 투영 면적도 아니고 void 의 열 쌍극자 분극률 V/(1 - L_z) 이다. 같은 면적이라도 두꺼울수록, 같은 부피라도 넓고 얇을수록 신호가 크다.

깊은 void 는 늦게, 작게 기여하므로 관측창을 가장 깊은 void 의 2~3 d²/D 까지 두어야 그 기여가 보이고, 피크 시각뿐 아니라 늦은 시각의 대비도 함께 평가해야 한다.

# 7. 한계

선형 모델이며 물성·흡수율의 온도 의존성이 없다. 판정은 baseline 피크 10 K 스케일 기준이다.

B 와 D 의 고리 위 이웃 void 는 투영이 조금 겹친다. 무작위 배치(F)는 겹침과 축 통과를 허용한다.

쌍극자 분극률 해석은 무한 매질의 균일 구배에 대한 것이고, 로드 벽에 가깝거나 서로 가까운 void 에서는 보정이 필요하다.

# 참고

ns-TTR void 검출한계 시뮬레이션 결과 보고 (results/detection_map), 검출 기준과 단독 void 깊이·반폭 지도.

ns-TTR 시뮬레이터 구현 스펙, §7 검증 절차.

H. S. Carslaw, J. C. Jaeger, Conduction of Heat in Solids, 2nd ed. (Oxford), Ch. 10 (image method), Ch. 16 (spheroidal inclusions).

J. A. Stratton, Electromagnetic Theory (McGraw-Hill), §3.27 (depolarisation factors of spheroids; the thermal analogue is identical).

# 부록 A. 케이스별 그림

각 그림: 온도장 MAP(void 위치 표시)과 평면도, GUI '신호' 페이지의 두 그래프, 지표 표와 void 정보.

### A_d070_axis — 단독 70 μm, 축 위

### A_d070_r25 — 단독 70 μm, r = 25 μm

### A_d090_r25 — 단독 90 μm, r = 25 μm

### A_d105_r25 — 단독 105 μm, r = 25 μm

### A_d120_r25 — 단독 120 μm, r = 25 μm

### A_d135_r25 — 단독 135 μm, r = 25 μm

### A_d150_r25 — 단독 150 μm, r = 25 μm

### A_d165_r25 — 단독 165 μm, r = 25 μm

### A_d180_r25 — 단독 180 μm, r = 25 μm

### A_d195_r25 — 단독 195 μm, r = 25 μm

### A_d210_r25 — 단독 210 μm, r = 25 μm

### B_N1 — 70 μm + 더 깊은 void 1개 (90~90 μm)

### B_N3 — 70 μm + 더 깊은 void 3개 (90~120 μm)

### B_N6 — 70 μm + 더 깊은 void 6개 (90~165 μm)

### B_N9 — 70 μm + 더 깊은 void 9개 (90~210 μm)

### C_stack3 — 70 μm + 바로 아래 적층 3개 (90/105/120 μm, 축 위)

### D_N2 — 70 μm 에 2개 (축 + r = 25 μm 고리 1개)

### D_N3 — 70 μm 에 3개 (축 + r = 25 μm 고리 2개)

### D_N6 — 70 μm 에 6개 (축 + r = 25 μm 고리 5개)

### E_rh14.1_th5 — 단독 70 μm, 반폭 14.1 μm, 두께 5 μm

### E_rh7.1_th20 — 단독 70 μm, 반폭 7.1 μm, 두께 20 μm

### E_rh10_th2 — 단독 70 μm, 반폭 10 μm, 두께 2 μm

### E_rh10_th5 — 단독 70 μm, 반폭 10 μm, 두께 5 μm

### E_rh10_th20 — 단독 70 μm, 반폭 10 μm, 두께 20 μm

### F0_seed1 — 무작위 10개, 로드 전체 (시드 1)

### F0_seed2 — 무작위 10개, 로드 전체 (시드 2)

### F0_seed3 — 무작위 10개, 로드 전체 (시드 3)

### F0_seed4 — 무작위 10개, 로드 전체 (시드 4)

### F0_seed5 — 무작위 10개, 로드 전체 (시드 5)

### F_seed1 — 무작위 10개, 윗면 깊이 ≥ 70 μm (시드 1)

### F_seed2 — 무작위 10개, 윗면 깊이 ≥ 70 μm (시드 2)

### F_seed3 — 무작위 10개, 윗면 깊이 ≥ 70 μm (시드 3)

### F_seed4 — 무작위 10개, 윗면 깊이 ≥ 70 μm (시드 4)

### F_seed5 — 무작위 10개, 윗면 깊이 ≥ 70 μm (시드 5)

# 부록 B. 전체 수치

| 케이스 | 수 | 얕은 깊이 | 격자 | base 피크 K | ΔT 피크 | t [μs] | 대비 % | 대비 max % | ¦ΔR/R¦ 10K | 판정 | 분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_d070_axis | 1 | 70 | 2D 4,655 | 0.13 | 0.0958 mK | 47 | 0.56 | 0.63 | 1.11e-06 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| A_d070_r25 | 1 | 70 | 3D 135,660 | 0.13 | 0.101 mK | 48 | 0.59 | 0.67 | 1.16e-06 | 불가 (잡음+비율) | 7 |
| A_d090_r25 | 1 | 90 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.0612 mK | 67 | 0.47 | 0.52 | 7.07e-07 | 불가 (잡음+비율) | 5 |
| A_d105_r25 | 1 | 105 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.0443 mK | 84 | 0.40 | 0.45 | 5.12e-07 | 불가 (잡음+비율) | 5 |
| A_d120_r25 | 1 | 120 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.0331 mK | 103 | 0.34 | 0.39 | 3.83e-07 | 불가 (잡음+비율) | 5 |
| A_d135_r25 | 1 | 135 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.0255 mK | 122 | 0.30 | 0.34 | 2.95e-07 | 불가 (잡음+비율) | 5 |
| A_d150_r25 | 1 | 150 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.02 mK | 147 | 0.27 | 0.31 | 2.32e-07 | 불가 (잡음+비율) | 5 |
| A_d165_r25 | 1 | 165 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.016 mK | 175 | 0.24 | 0.28 | 1.85e-07 | 불가 (잡음+비율) | 6 |
| A_d180_r25 | 1 | 180 | 3D 137,700 | 0.13 | 0.013 mK | 206 | 0.22 | 0.25 | 1.51e-07 | 불가 (잡음+비율) | 5 |
| A_d195_r25 | 1 | 195 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.0107 mK | 236 | 0.20 | 0.23 | 1.24e-07 | 불가 (잡음+비율) | 6 |
| A_d210_r25 | 1 | 210 | 3D 136,680 | 0.13 | 0.00894 mK | 267 | 0.18 | 0.21 | 1.03e-07 | 불가 (잡음+비율) | 7 |
| B_N1 | 2 | 70 | 3D 301,600 | 0.13 | 0.15 mK | 55 | 0.99 | 1.12 | 1.74e-06 | 불가 (잡음+비율) | 10 |
| B_N3 | 4 | 70 | 3D 409,344 | 0.13 | 0.208 mK | 65 | 1.56 | 1.84 | 2.41e-06 | 불가 (잡음+비율) | 14 |
| B_N6 | 7 | 70 | 3D 579,072 | 0.13 | 0.238 mK | 78 | 2.03 | 2.51 | 2.75e-06 | 불가 (잡음) | 22 |
| B_N9 | 10 | 70 | 3D 709,280 | 0.13 | 0.246 mK | 87 | 2.28 | 2.92 | 2.84e-06 | 불가 (잡음) | 25 |
| C_stack3 | 4 | 70 | 2D 5,740 | 0.13 | 0.185 mK | 63 | 1.35 | 1.59 | 2.14e-06 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| D_N2 | 2 | 70 | 3D 276,640 | 0.13 | 0.202 mK | 48 | 1.19 | 1.34 | 2.33e-06 | 불가 (잡음+비율) | 9 |
| D_N3 | 3 | 70 | 3D 359,632 | 0.13 | 0.31 mK | 49 | 1.86 | 2.07 | 3.59e-06 | 불가 (비율) | 14 |
| D_N6 | 6 | 70 | 3D 414,960 | 0.13 | 0.66 mK | 49 | 3.97 | 4.48 | 7.64e-06 | 검출 가능 | 15 |
| E_rh14.1_th5 | 1 | 70 | 2D 4,752 | 0.13 | 0.183 mK | 47 | 1.05 | 1.18 | 2.12e-06 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| E_rh7.1_th20 | 1 | 70 | 2D 4,797 | 0.13 | 0.0625 mK | 51 | 0.38 | 0.43 | 7.20e-07 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| E_rh10_th2 | 1 | 70 | 2D 5,495 | 0.13 | 0.0593 mK | 46 | 0.33 | 0.37 | 6.85e-07 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| E_rh10_th5 | 1 | 70 | 2D 5,040 | 0.13 | 0.0737 mK | 47 | 0.42 | 0.47 | 8.51e-07 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| E_rh10_th20 | 1 | 70 | 2D 4,305 | 0.13 | 0.133 mK | 51 | 0.82 | 0.93 | 1.54e-06 | 불가 (잡음+비율) | 0 |
| F0_seed1 | 10 | 70.6382 | 3D 715,488 | 0.13 | 0.102 mK | 52 | 0.64 | 1.36 | 1.18e-06 | 불가 (잡음+비율) | 27 |
| F0_seed2 | 10 | 51.2263 | 3D 747,864 | 0.13 | 0.25 mK | 42 | 1.29 | 1.52 | 2.89e-06 | 불가 (잡음+비율) | 26 |
| F0_seed3 | 10 | 0.730141 | 3D 835,328 | 0.128 | 0.974 mK | 27 | 0.76 | 1.96 | 1.14e-05 | 불가 (비율) | 33 |
| F0_seed4 | 10 | 65.3639 | 3D 965,004 | 0.13 | 0.145 mK | 54 | 0.94 | 1.17 | 1.68e-06 | 불가 (잡음+비율) | 37 |
| F0_seed5 | 10 | 9.07344 | 3D 834,900 | 0.129 | 1.5 mK | 28 | 3.19 | 4.51 | 1.74e-05 | 검출 가능 | 33 |
| F_seed1 | 10 | 130.547 | 3D 709,920 | 0.13 | 0.0453 mK | 267 | 0.91 | 1.25 | 5.24e-07 | 불가 (잡음+비율) | 20 |
| F_seed2 | 10 | 113.908 | 3D 713,388 | 0.13 | 0.0728 mK | 140 | 0.94 | 1.32 | 8.42e-07 | 불가 (잡음+비율) | 27 |
| F_seed3 | 10 | 70.6258 | 3D 858,624 | 0.13 | 0.0975 mK | 49 | 0.59 | 1.18 | 1.13e-06 | 불가 (잡음+비율) | 36 |
| F_seed4 | 10 | 126.026 | 3D 947,894 | 0.13 | 0.0518 mK | 161 | 0.73 | 1.08 | 5.99e-07 | 불가 (잡음+비율) | 38 |
| F_seed5 | 10 | 77.7772 | 3D 848,100 | 0.13 | 0.201 mK | 67 | 1.54 | 1.92 | 2.33e-06 | 불가 (잡음+비율) | 35 |